## 0,00391
www.temperatures.ru
БАЗА ДАННЫХ ПОВЕРКИ РАБОЧИХ ТС ПО ГОСТ Р 8.624-2006
[5 empty] | коэфф. 0,00391 | [5 empty] | допускаемые откл. |  |  |  | КЛАСС
Дата | № терм. | t изм, °C | R изм, Ом | неопр. °С | a | b | R расч.(НСХ) | чувств. Ом/°С | откл от НСХ, °C | абс. откл с учетом неопр., °C | АА | А | В | С
2008-07-12 | ТС1-162 класс В | 0.008 | 99.9313 | 0.01 | 0.003969 | -5.841e-07 | 100.0032 | 0.3969 | -0.18109 | 0.19109 | 0.10001 | 0.15002 | 0.30004 | 0.60008 | В | годен
|  | 92.583 | 136.004 | 0.03 |  |  | 136.2455 | 0.38608 | -0.62558 | 0.65558 | 0.25739 | 0.33517 | 0.76292 | 1.5258
Комментарий к таблице 1. Синим шрифтом отмечены поля, куда вводятся данные о термометре, результаты измерений температуры образцовым термометром, сопротивление поверяемого термометра и расширенная неопределенность поверки. Остальные поля менять нельзя! 2. Красные цифры - результат расчета отклонения от НСХ. Рассчитывается автоматически. 3. Допускаемые отклонения - рассчитанные по НСХ допуски при измеренных температурах. 4. Сравнивая полученные абсолютные отклонения и допускаемые отклонения от НСХ по ГОСТ можно сделать вывод о соответствии ТС заявленному классу. 5. Чтобы зделать новую запись, скопируйте две заполненные строчки в две следующие и измените данные, записанные синим шрифтом.

## 0,00385
www.temperatures.ru
БАЗА ДАННЫХ ПОВЕРКИ РАБОЧИХ ТС ПО ГОСТ Р 8.624-2006
[5 empty] | коэфф. 0,00385 | [5 empty] | допускаемые откл. |  |  |  | КЛАСС
Дата | № терм. | t изм, °C | R изм, Ом | неопр. °С | a | b | R расч.(НСХ) | чувств. Ом/°С | откл от НСХ, °С | абс. откл с учетом неопр., °С | АА | А | В | С
2008-07-12 | ТС1-162 класс А | 0.008 | 100.025 | 0.01 | 0.0039083 | -5.775e-07 | 100.0031 | 0.39083 | 0.055967 | 0.065967 | 0.10001 | 0.15002 | 0.30004 | 0.60008 | АА | годен
|  | 92.583 | 135.724 | 0.03 |  |  | 135.6892 | 0.38014 | 0.091537 | 0.12154 | 0.25739 | 0.33517 | 0.76292 | 1.5258
2009-05-02 | tc0001класс А | 0.01 | 100.0072 | 0.01 | 0.0039083 | -5.775e-07 | 100.0039 | 0.39083 | 0.0084224 | 0.018422 | 0.10002 | 0.15002 | 0.30005 | 0.6001 | АА | годен
|  | 92.777 | 135.789 | 0.03 |  |  | 135.7629 | 0.38011 | 0.068538 | 0.098538 | 0.25772 | 0.33555 | 0.76388 | 1.5278
2009-05-02 | tc0003 класс А | 0.01 | 100.0265 | 0.01 | 0.0039083 | -5.775e-07 | 100.0039 | 0.39083 | 0.057805 | 0.067805 | 0.10002 | 0.15002 | 0.30005 | 0.6001 | АА | годен
|  | 92.777 | 135.815 | 0.03 |  |  | 135.7629 | 0.38011 | 0.13694 | 0.16694 | 0.25772 | 0.33555 | 0.76388 | 1.5278
2009-05-02 | tc0004 класс А | 0.01 | 100.0012 | 0.01 | 0.0039083 | -5.775e-07 | 100.0039 | 0.39083 | -0.0068529 | 0.016853 | 0.10002 | 0.15002 | 0.30005 | 0.6001 | АА | годен
|  | 92.777 | 135.7925 | 0.03 |  |  | 135.7629 | 0.38011 | 0.077746 | 0.10775 | 0.25772 | 0.33555 | 0.76388 | 1.5278
Комментарий к таблице 1. Синим шрифтом отмечены поля, куда вводятся данные о термометре, результаты измерений температуры образцовым термометром, сопротивление поверяемого термометра и расширенная неопределенность поверки. Остальные поля менять нельзя! Переключение между типами ТС 0.00385 и 0.00391 - внизу под таблицей. 2. Красные цифры - результат расчета отклонения от НСХ. Рассчитывается автоматически. 3. Допускаемые отклонения - рассчитанные по НСХ допуски при измеренных температурах. 4. Сравнивая полученные абсолютные отклонения и допускаемые отклонения от НСХ по ГОСТ можно сделать вывод о соответствии ТС заявленному классу. 5. Чтобы зделать новую запись, скопируйте две заполненные строчки в две следующие и измените данные, записанные синим шрифтом.